## Slide 1: 常温硬化プラスチックシンチレータ
斎藤栄輔
富山高専 電子情報工学科
HfCal-JP Meeting 2026.10.2

## Slide 2: 新型シンチレータの特徴
常温硬化のメリット
  高温下の作製プロセスが不要で, 安価に作製可能
  作製に要する人件費が安い(市販品価格の 1/5 以下を目標)
  成形の自由度が高い
  型として加工容易な材質(ゴムやプラスチック)を使用可能
  機能性物質を添加可能
  例）中性子捕捉に用いられるGdやLiの化合物を添加可能
  常温下で添加するため，添加物の選択の幅が広がる
2
市販品
BC-408
新型
シンチレータ

## Slide 3: 形状の自由度をいかした、様々な読み出し方法
(a) ファイバ挿入型（現行型）
光センサ
界面数（屈折回数） ３面
[屈折率差の和： 1.17]
ファイバ
発光点
シンチレータ
[屈折率 1.60]
空気層
[屈折率1.00]
(b) チューブ埋込み型
界面数 ４面
[屈折率差の和： 1.17]
光センサ
ファイバ
発光点
チューブに
ファイバを
後挿入する
⇒空気接触
[屈折率1.00]
チューブ
[屈折率 1.57]
(c) ファイバ埋込み型
界面数 ２面
[屈折率差の和： 0.31]
光センサ
ファイバ
発光点
ファイバ表面
[屈折率 1.43]
光センサ表面[屈折率 1.57]
ファイバ周りに
空気層なし
図 光センサの接合方法ごとの界面数とその屈折率差の和
シンチレータ
[屈折率 1.60]
(d) SiPM外付け型 (現行型)
空気層
[屈折率 1.00]
光センサ
界面数 ２面
（屈折率差の和 1.17）
(e) SiPM“一体”型
光センサ
発光点
界面数 １面
（屈折率差の和 0.03）
発光点
シンチレータと
同じ屈折率の
“非発光”樹脂
を充填。
光センサ表面
[屈折率 1.57]

## Slide 4: 研究目的
酸化劣化した常温硬化シンチレータの発光量を回復させる方法を
模索する。（液体シンチレータの窒素バブリングのようなことが可能か？）
酸素系漂白剤（還元作用）と恒温槽(60℃)を用いた方法
減圧と恒温槽（80℃）を用いた方法
4

## Slide 5: 新型シンチレータの材料
主剤(エポキシ樹脂)：bisphenolA
硬化剤(アミン系)
波長変換剤：2,5-Diphenyloxazole (PPO)
1,4-bis(2-methylstyryl)benzene (bis-MSB)
RNH2 + H2C－CH－ R･NH－CH2－CH－
O
OH
+ H2C－CH－ R･N
O
CH2－CH－
OH
CH2－CH－
OH
アミンとエポキシ基の反応（架橋反応）
エポキシ基
アミン
架橋反応による硬化のため
常温下での作製が可能
従来のプラスチックシンチレータは
高温下での重合反応により作製
例）スチレンの重合反応(100℃程度)
ポリスチレンのペレットを高温下
(100℃～)にて溶融後，時間をかけて
冷却されて作製
スチレン
ポリスチレン
5
発光量の改善のため，色調の小さい樹脂へ変更した

## Slide 6: 新型シンチレータの作製
粘性の小さい硬化剤に波長変換剤などを溶解した後，主剤と混合する
手撹拌
試作サイズ: 75x 40mm,
厚さ3mm
機械化
BC408
6
硬化剤
硬化剤溶液
ポリマー溶液
PPO
bis-MSB
添加剤
キャスティング成形
主剤
〈撹拌〉
800rpm (28min, 減圧下)
完成品
〈硬化〉
常温(～ 22℃) 8日間
＋後硬化 (～ 60℃), 6 h

## Slide 7
シンチレータの作成
シンチレータの用途
1）既存のシンチレータを基にゴム型
(50 mmΦ × 10 mm厚)を作成
2）主成分(低温硬化型エポキシ樹脂)，硬化剤，波長シフト剤​
(DPO，bis-MSB)を特定の割合で混合，攪拌，脱泡​
3）ゴム型に流し込み、硬化を待つ
4）硬化を確認し、傷が付かないようにゴム型から取り出す
作成したシンチレータ(50 mmΦ × 10 mm厚)

## Slide 8
測定方法①
シンチレータの用途
劣化加速方法
1）恒温槽にて、常圧下で温度を
80℃一定に保ち、
72時間の劣化を実施
酸素除去方法
1）恒温槽にて、常圧下でシンチレータを酸素系漂白剤
に浸して 60℃ で36時間の回復を実施 →測定
2）状態を確認した後、同条件下で さらに72時間 →測定
3）同条件下で さらに96時間 →測定
作成したシンチレータ(50 mmΦ × 10 mm厚)

## Slide 9
測定方法②
1）β線源(90Sr、3 kBq)を設置しコリメータを通して
シンチレータに入射（トリガーレート ~10Hz）
2）シンチレータとPMTの間に光学グリスを塗布し
遮光シートで覆う
3）両PMTに-2000Vを加えて15分間測定を行い
発光量を検出​
2 mmφ
11 mm
コリメータ

## Slide 10
発光量の測定結果
発光量の測定結果
(Entries : 検出信号の総数 Mean : 検出光量の平均 RMS : 検出光量のばらつき)
 | Entries | Mean | Rms
②作製 | 10561 | 1476 | 1563
②劣化 | 7126 | 955 | 1412
②復元 | 7815 | 1286 | 1719
②復元２ | 9112 | 1156 | 1546
②復元３ | 8861 | 1178 | 1388
80℃
× 72h
で劣化加速
60℃
× 36h
で還元
60℃
× 72h
で還元
60℃
× 96h
で還元

## Slide 11
発光量測定結果の考察
※Perplexity ai で生成

## Slide 12: 減圧と恒温槽（80℃）を用いた方法

## Slide 13
ストリップシンチレータの試作
１：MPPCの受光面に
光りにくい樹脂を滴下する
２：樹脂が硬化した後に、
3Dプリンタで作った型
にMPPCをはめ込む
3：型枠にシンチレータを
流し込み硬化させる
断面図

## Slide 14
アルミニウム層を有する真空保存袋に
シンチレータとSiPMを入れる
2. 袋口を圧着し、内部を密閉する
3. 逆止弁を用いて内部の空気を除去する
減圧・加温保存の方法
SiPMのリード線は
袋を貫通させて出し、
隙間のないように
接着剤で穴を塞いだ.
リード線
4．保存袋の内部を減圧（100 kPa→80 kPa 程度）して 袋ごと恒温槽内で80 ℃の環境に3日間置いた

## Slide 15: 線源は Srβ線源(1.7 MBq, )を使用した 測定時間は5分で線源有りと線源無しで測定した
測定方法
90
シートシンチレータを
ストリップシンチレータの下に置き、貫通した垂直成分
のみを測定する
MPPCとPMTの信号のANDを取ることでノイズの影響を低減した
測定環境セットアップ
論理回路

## Slide 16
測定結果2
作製直後
脱気後
（作製直後）
湿度環境下で作製した試料に取り込まれた酸素が、
減圧と加熱によって脱気され、酸素消光が緩和したため発光量が回復した.

## Slide 17
まとめ
次世代加速器実験のための電磁カロリメータを
開発してきた．
本研究にて，ガスバリアフィルム付きストリップシンチレータを開発した
１）MPPCと一体化したシンチレータを作製し、
ガスバリアフィルムを施した
２）ガスバリアフィルム無しサンプルは発光量が
50%程度も低下した。ガスバリアフィルム有り
サンプルは作製直後の発光量を維持したという優れた
結果が得られた

## Slide 18: 測定環境
18
KEK(PF-AR)ビームテストの現場写真
シンチレータや
SiPM、支持体など
電子ビーム
～3 GeV
立上り時間
を記録する

## Slide 19
Entries = 77
1 ns
使用機器：オシロスコープ
市販の標準シンチレータ
19

## Slide 20
1 ns
Entries = 158
Entries = 1240
0.8 ns
1 ns

## Slide 21: 市販の高速応答プラスチックシンチレータ：BC-422Q
母材：ポリビニルトルエン
ベンゾフェノン（クエンチング剤）によって
立上り時間が 350 ps → 110 ps 以下に高速化
（デメリット：発光量と減衰長が極端に低下：1/5未満～1/30程度）

## Slide 22: BC-422Q-5wt% と立上り時間を比較 イベント数：1000個
図7.5 MPPC波形（左上:新型シンチレータ，
右上：ベンゾフェノン添加新型シンチレータ，左下:BC408，右下：EJ-232Q-5%）
20 mV
2.7 ns
BCC-408

## Slide 23: まとめ
本研究により，常温硬化樹脂を用いた新型放射線検出器
（プラスチックシンチレータ）の開発をした。
ベンゾフェノン 7 wt%を、透明性保持しながら添加可能とわかった。
MPPCを用いた波形読み出しの結果、ベンゾフェノン添加による
高速化を確認できた。
用途を考えたとき、減衰長の短さ（数センチ以下）を考慮すると、
シンチレータの大きさは小型（各辺３cm程度以下）や、
薄いシート状のシンチレータシートにする際は、
面から放出されるシンチレーション光を読み出すことが有効
23

## Slide 24: Back Up

## Slide 25: 電磁カロリメータ
電磁カロリメータ・・・高エネルギーのe-, γをカロリメータ内部で
制動放射と電子対生成を繰り返す（電磁シャワー）
⇒ 電磁シャワーの粒子のエネルギーを測定
全吸収型電磁カロリメータ ( (2 – 5)%/ )
使用されるシンチレータ：CsI(Tl), NaI(Tl), BGO, PbWO4, 鉛ガラス など
サンプリング型電磁カロリメータ ( ∼15%/ )
吸収層: Pb, W, 238U など
検出層：プラスチックシンチレータ, 液体Ar, シリコン, ガスチェンバー など
25
e-
e+
e-
γ
e-
e-
γ
e+

## Slide 26: ILDの電磁カロリメータデザイン
電磁カロリメータ
高エネルギーの入射粒子を物質中で相互作用させて電磁シャワーを発生
⇒個々の粒子のエネルギーを測定
26
課題： 多チャンネル数 (～一千万個) のため，
個々のシンチレータの切削加工に時間と労力が必要
図引用:T. Behnke et al., The International Linear Collider Technical Design Report – Volume 4: Detectors, arXiv:1306.6329, 2013.

## Slide 27: ILDの電磁カロリメータデザイン
27
図引用:T. Behnke et al., The International Linear Collider Technical Design Report – Volume 4: Detectors, arXiv:1306.6329, 2013.
課題： 多チャンネル数 (～一千万個) のため，
個々のシンチレータの切削加工に時間と労力が必要

## Slide 28: 一般的なシンチレータセルの製造方法例 （キャスティング成形）
大量生産性の高い新型プラスチックシンチレータが必要
28
課題： 多チャンネル数 (一千万個) のため，
個々のシンチレータの切削加工に時間と労力が必要
1. シンチレータ材料(ポリスチレンなどのペレット) を高温下(～100℃)で溶融
2. 金属製又はガラス製の型の内部で, 温度コントロール下で保温・冷却
3. 成形後に離型 （ガラスの場合は割って取り出す）
4. シンチレータ板をセルの大きさに切り出して細分化
5. 切り出し後の断面を研磨
6. 各シンチレータセルに反射材シートを巻きつけるなど
⇒ 完成したシンチレータセルを基板上に並べて設置

## Slide 29: ビームテストに用いられたプロトタイプの構造 参考論文：
カロリメータの構造： 検出層（3 mm）と吸収層(3.5 mm)のセットを30層
検出層：シンチレータのセル (45×10×3 mm3) を１層に72個, 180×180 ×3mm2
吸収層：炭化タングステン (密度: 14.25 g/cm3) , 202×202×3.5 mm2
全体の放射長： 21.5 X 0
“Construction and response of a highly granular scintillator-based electromagnetic calorimeter”
(e- : 2 – 32 GeV, at the Fermilab)
29
炭化
MPPC
キャリブレーションの
ためのLEDの
埋め込み穴
・・・

## Slide 30: Geant4シミュレーションにおいて再現した 電磁カロリメータの構造
ビームテストのプロトタイプ構造に従い，
カロリメータの構造： 検出層（3 mm）と吸収層(3.5 mm)のセットを30層
検出層：ポリスチレンのシンチレータ (密度: 1.02 g/cm3)
180×180×3.0 mm3
吸収層：炭化タングステン (密度: 14.25 g/cm3)
成分分析結果: (tungsten:carbon:cobalt:chrome) =(0.816 : 0.055 : 0.125 : 0.005)を入力した
202×202×3.5 mm3
を再現した。
ただし，MPPCと波長変換ファイバ，それらを埋め込むための溝，
LEDを埋め込むための穴は再現していない

## Slide 31: エネルギー分解能の取得方法1
31
①各入射エネルギー(2- 32 GeV)において，検出層で検出された
エネルギーを1イベントごとに取得し, ヒストグラム(1万イベント)を生成
②生成したヒストグラムをガウス関数を用いフィッティングして
その平均値 Emean と 分布の広がり σE を取得
⇒ σE / Emean を取得
各ヒストグラムをガウス分布でフィット
32GeV
30GeV
20GeV
15GeV
12GeV
8GeV
2GeV
4GeV
Chart: 
| 2 | 4 | 8 | 12 | 15 | 20 | 30 | 32
 | 117.488 | 235.414 | 469.713 | 703.828 | 878.785 | 1170.19 | 1751.66 | 1867.3
ビームエネルギーEbeam[GeV]
シンチレータ内のエネルギー損失の平均値 Emean [MeV]

## Slide 32: エネルギー分解能の取得方法2
右下図のフィッティング結果より
(13.6±0.1)%
32
確率項
定数項 ⇒ 0%とする
参考論文の結果
⊕ 0%
Nucl.Inst. and Meth. In Phys. Res., A 887(2018)150
照射ビームエネルギー毎に取得した σE /Emean を
1/ vs σE /Emean のグラフにプロットし，次式でフィッティング
ポリスチレンの
シンチレータ(3.0mm)
炭化タングステン(3.5mm)
×30層
(12.5±0.1(stat.)±0.4(syst.))%
⊕1.2±0.1(stat.)(syst.)%
に矛盾しない
1/
σE /Emean [%]
ビームテストの結果:

## Slide 33: 新型シンチレータを用いたデザインのエネルギー分解能
(8.5±0.1)%/
⇒(12.0±0.1)%/
新型シンチレータ(1.0mm)
炭化タングステン(1.7mm)
×90層
33
新型シンチレータの大量生産性の高さを生かした
サンプリングレートを3倍に増加したデザインの
エネルギー分解能は 12.0 ± 0.1 %/ へ向上
(ポリスチレンのシンチレータ比で
発光量50%)
ポリスチレンの場合は
(8.5±0.1)%/であるから
新型シンチレータの場合は
(8.5±0.1)×(1/)%/
= (12.0±0.1)%/
σE /Emean [%]

## Slide 34: まとめ
本研究により，常温硬化樹脂を用いた新型放射線検出器
（プラスチックシンチレータ）の開発をし，次の1)～4)に関して，
初めて行った。
樹脂の種類の最適化により，発光量が向上した。 (先行研究と比較して2倍以上)
2) 発光量の長期安定性を測定し，酸化防止剤添加タイプの発光量が
安定化することを確認した。
さらに，酸化防止剤の種類の最適化により，初期の発光量の
80%までの期間は ～1年半，50%までの期間は ～3年
という結果が得られた。
3) 減衰長の長期安定性を8か月間にわたり測定した。
4) 新型シンチレータを用いてサンプリングレートを3倍にすることで
エネルギー分解能が向上することが分かった。
34

## Slide 35: エポキシ樹脂のシンチレータの研究における 過去の発光量調査
“Design of New Polymers to Improve Radiation Stability
of Plastic Scintillators”, Fermilab-TM-1868, 1993
The highest light yield (54% in comparison with BC408, sample 3) was obtained from the diglycidyl ether of bisphenol A using TMBOX as curing agent,
PTP as primary dopant, and a diglycidyl derivative of quterphenyl and diphenyl anthracene as secondary dopants. Epoxy systems with light yields of 70% of BC408 have been reported 2.

## Slide 36: 自作可能プラスチックシンチレータ製品 (BC-490)との比較
BC-490 (主剤: ポリビニルトルエン) ：
・価格 10万円以上 (0.5 L)
・発光量 アントラセン比で 55% 〈新型は 26%〉
・密度[g/cm3] 1.032 〈新型は (1.15-1.16) ± 0.02 g/cm3〉
・成形型の材質としてガラスまたは金属(亜鉛メッキ鉄)を使用可
〈新型は加えて，シリコーンゴムやプラスチックも使用可〉
・ 47℃ で14日 + 80℃下で8 h 〈新型は 20℃下で7日 60℃下で 6h〉
参考:https://www.crystals.saint‐gobain.com/sites/imdf.crystals.com/files/documents/bc490-
data-sheet.pdf

## Slide 37: 高密度化プラスチックシンチレータ製品との比較
EJ-256 (主剤:ポリビニルトルエン, 添加物: 鉛の化合物) :
添加割合 １～ ５％ ※10%まで可能だが非推奨
EJ-256-5%：
・密度(g/cm3)1.081 〈新型は 1.16 g/cm3〉
・発光量(% Anthracene) 34 〈新型は 26%〉
参考, 図引用: https://eljentechnology.com/products/plastic-scintillators/ej-256

## Slide 38
引用：須藤裕司(九州大), ILC夏の合宿(2015)
38